## Medidas preventivas para el resguardo en refrigeración

**Sitio Clínico UIS Charcot**

|  |
| --- |
| 1. **Refrigerador:**  * El refrigerador cuenta con un candado, cuya llave tiene acceso restringido solamente al personal. * El refrigerador está calibrado para conservar una temperatura de 3° a 7°C, la cual puede mantenerse durante 90 minutos en caso de falla eléctrica, siempre y cuando no se abra la puerta del equipo. * El refrigerador cuenta con un termómetro que registra en forma continua y puede ser consultado a distancia mediante una aplicación telemática.  1. **Batería eléctrica:**  * El refrigerador está conectado a una pila de respaldo No Break Tripp Lite SU3000XL 3kVA-Torre-120V-Doble Conversión, la cual permite que siga funcionando durante al menos 2 horas en caso de falla eléctrica. * Existe evidencia de la verificación mensual del funcionamiento de la pila de respaldo.  1. **Alarma:**  * Existe una alarma conectada al tomacorriente que alimenta al refrigerador de la farmacia. La empresa EYCA Soluciones, S.A. de C.V. proporciona monitoreo continuo. * En caso de falla eléctrica, además de la batería de respaldo, se recibirá una llamada telefónica de aviso. |